傅里叶变换红外光谱仪

技术参数：

- 光谱范围：7800-350cm-1；

- 分辨率： 优于1.0cm-1；

- 性噪比：≥20000：1(P-P值，4cm-1，1分钟背景及样品扫描，2100cm-1处) ；

- 检测器：高灵敏度检测器（提供制造商盖章报关单）；

- 分束器：多层镀膜溴化钾，带有防潮涂层（提供制造商盖章报关单）；

- 扫描速度：微机控制和选择不同的扫描速度，档次连续可调，图谱自动比对；

- 红外光源：长寿命高强度空冷红外光源（提供制造商盖章报关单）；

- 高稳定的光学系统：光学台一体化设计，密闭性干涉仪；具有湿度状况快捷识别功能。

- ★具备电磁防辐射干扰功能模块（EMC），保护仪器核心部件的同时，提供更加安全顺畅的使用环境；（须提供制造商盖章技术证件文件）

- 稳压电源：AC220V,50Hz；

- 操作系统/数据传输接口：windows7 64 Bite/ 高速USB 2.0；

- 重量： ≤14kg；

13.具有中文对谱图进行标注，谱图检索比对功能，自我诊断功能，谱图自添加功能，谱图匹配分析功能；具有标峰/差谱(谱图四则运算)/平滑等工具;具有峰高/峰面积测算工具，标准文件格式，可提供终身免费升级服务；（提供原厂盖章技术证明文件）

14.★空气中游离二氧化硅专用检测程序：为本检测方案定制开发的检测程序，方便易用，根据红外谱图数据，可自动计算工作曲线点，自动完成工作曲线，自动完成二氧化硅含量计算，并自动出具检测报告;

15.α-石英检出量为0.01mg；相对标准差 （RSD）为0.64%~1.41%。平均回收率为96.0%~99.8%

16.★工作站具备多级权限管理功能，可为不同人员设定不同的操作权限；（提供制造商盖章技术证明文件）

17.★具有完善的数据管理功能，数据可防删除、防篡改，并可进行追溯；（提供制造商盖章技术证明文件）

18.★质量保证及售后服务：提供制造商盖章的质量管理体系认证证书，提供制造商针对本项目的技术参数确认函和售后服务承诺函，制造商承诺每年不少于2人次的免费总部培训服务等。

19.配置清单：红外光谱仪，软件工作站，粉末压片机，压片模具，玛瑙研钵，光谱纯碎晶，专用测试软件，红外电子防潮箱，主流品牌电脑一台( CPU i5-9400、 16G内存、 1T+256G SSD  独立显卡、 WIN10 、19.5英寸以上显示器)。