黄石市疾病预防控制中心质量记录                                                                                                           HSCDC/QD1101-2023
设备检定/校准
计划表                                                                                                                                 第7版 

设备检定/校准计划表

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号/规格
	出厂编号
	使用部门
	检定周期
	上次检定时间
	计划检定时间
	检定参数、关键量值、量程
	备注

	
	B00A320241226000047
	无线温度压力检测系统
	EBI12-T
	19716222/19716238/19716258/19716260/19716266/19719400
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	除了1971940探头分别校准温度和压力外，其他5个探头校准温度。温度测定范围：-20~150℃，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.01℃；压力精度：1000Pa，压力分辨率：100Pa，压力范围：100~400000Pa。
	

	
	B00A320241226000049
	空气浮游微生物采样器
	ZR-2052型
	205280010548
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	校准流量
	

	
	B00A320241226000048
	空气浮游微生物采样器
	ZR-2052型
	205230001442
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	校准流量
	

	
	20260005
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260006
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260007
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260008
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260009
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260010
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260011
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20260012
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	

	
	20170301
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪
	7900
	JP17251898
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观以及一般性检查、分辨力、信噪比、电离模式、电离模式、质量准确性、峰面积重复性、保留时间重复性
	

	
	20170299
	液相色谱-三重四级杆串联质谱仪
	XEVO TQD
	QCA 1511
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观以及一般性检查、分辨力、信噪比

3.1电离模式: ESI+

3.2电离模式: ESI-

4质量准确性

5峰面积重复性

6保留时间重复性
	

	
	20180325
	液相色谱-原子荧光联用仪
	LC-AFS9700
	2181221
	卫检所
	1年
	2025.4
	2026.4
	仪器外观、检测限、测量重复性、测量线性
	

	
	20220391
	流动注射分析仪（氨氮 ）
	BDFIA-8000
	8000300920031801
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	

	
	20220391
	流动注射分析仪（酚 ）
	BDFIA-8000
	8000300320010903
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	

	
	20220391
	流动注射分析仪（氰）
	BDFIA-8000
	8000300620030903
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	

	
	20220391
	流动注射分析仪（阴离子合成洗涤剂 ）
	BDFIA-8000
	8000210419010400
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	

	
	20230562
	直接测汞仪（测汞仪）
	鲁美科斯RA-915
	#230065
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查

计量特性校准 、 线性误差、 检测限、 重复性
	

	
	20230413
	PCR扩增仪（实时、荧光）
	96R
	TL22R220416160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）、2.温度升降温速率：a:平均升温速率；

b.平均降温速率。
	

	
	20230414
	PCR扩增仪（实时、荧光）
	96R
	TL22R220415917
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	同上
	

	
	20230415
	PCR扩增仪（实时荧光）
	96R
	TL22R221414373
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	同上
	

	
	20230408
	罗氏PCR仪
	LightCycler®96
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。

3.荧光阈值、荧光信号的斜率、荧光信号的背景、荧光信号的稳定性
	

	
	20210356
	实时荧光定量PCR扩增仪
	Q5
	272523331
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。
	

	
	20170302
	数字式微电脑全自动孵化机
	FT-QF3
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

1.设定值:36℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度；

2.设定值:60℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度；
	

	
	20160278
	恒温水浴箱
	WD20AA2Y
	2K12400323
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	

	
	/
	恒温水浴箱
	/
	2K1240323
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	

	
	20160278
	恒温水浴箱
	WD20AA2Y
	2K12400323
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	

	
	20260004
	恒温水浴箱
	HLC-0510
	/
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	

	
	20240636
	医用二氧化碳培养箱
	BJPX-C80S
	BJPXC80S240100002B
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	

	
	20240635
	医用二氧化碳培养箱
	BJPX-C80S
	BJPXC80S240100003B
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	

	
	20170308
	CO2培养箱
	HYC-290
	0709XT0434
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

a：设定值:37℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9。

b:校准参数、上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	

	
	20110207
	CO2培养箱
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度（20-25℃）、湿度（40-70%）
	

	
	20180341
	恒温培养摇床培养箱
	THZ-100
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

a：设定值:37℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9。

b:校准参数、上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	

	
	20160253
	三孔水浴锅
	DK-8D
	106134
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	

	
	20160253
	水浴槽
	SW22
	10282130
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	

	
	20090173
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	0591
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度设定:105.00C

上偏差/℃下偏差/℃

波动度/℃

校准结果不确定度
	

	
	20090174
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	0588
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:105.00C

上偏差/℃下偏差/℃

波动度/℃

校准结果不确定度
	

	
	20090162
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	584
	卫检所
	1年
	/
	/
	RT+10℃至300℃
	

	
	20230561
	马弗炉
	泰斯特MFLC-8/14
	2308016
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:300.00、850.00℃

温度偏差、温度波动度
	

	
	20260013
	箱式电阻炉
	SX-4-100Ⅱ
	2307071
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:300.00、850.00℃

温度偏差、温度波动度
	

	
	20210376
	高压立式灭菌器
	MOST-L
	2019F560
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	

	
	20210354
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	

	
	20210360
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	J3120108
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	

	
	20210363
	压力蒸汽灭菌器
	SQ810C
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	

	
	20210367
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	J3130020
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	

	
	20240567
	纯水机
	ULUP-I-20TE2
	/
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	

	
	20220390
	超纯水器
	GWB-1E
	30-1105-01-0032
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	

	
	20070153
	生物安全柜
	热电THERMO
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20010038
	生物安全柜
	HS-18CHSPI
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230465
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCJQA2
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230467
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCWAYN
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230466
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BE0GG500000QHP3EMFZE
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20180310
	生物安全柜
	Nuair543-500S
	30625091317
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230469
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000NOOQHNCCVGZO
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230462
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BEOGG500000QHP3EQ2A9
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230461
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCBU8G
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230459
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCU0S2
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230460
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BE0GG500000QHP3EVJTL
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230458
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCJACR
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230456
	生物安全柜
	HR30-ⅡA2
	BE0FW001T00QHN1CJGCH
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230441
	生物安全柜（A2双）
	AC2-658-CN
	2022-T15669
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	20230470
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	

	
	20230463
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100NOOQHP37
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	

	
	20230464
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	

	
	20230457
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	

	
	20230440
	超净工作台
	OptiClean1300
	221213537
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速

a.平均风速b.不均匀度

2.进风风速

3.空气洁净度

4.噪声

5.照度

6.振动幅值
	

	
	20240689
	移液器
	(20-200)μL/0.1μL
	21B23044
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	

	
	20240691
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50538
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	

	
	20240685
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	18H91270
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	

	
	20240686
	移液器
	(2-20)μL/0.01μL
	21F9658
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.01μL
	

	
	20240687
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	21K69586
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	

	
	20240688
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50503
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	

	
	20260018
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	18H91270
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	

	
	20260019
	移液器
	(2-20)μL/0.01μL
	21F9658
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.01μL
	

	
	20260020
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	21K69586
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	

	
	20260021
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50503
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	

	
	20260022
	移液器
	(20-200)μL/0.1μL
	21B23044
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	

	
	20260023
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50538
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	

	
	20240683
	移液器
	2-20ul(排枪）
	Rainin
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2-20（ul）
	

	
	20240684
	移液器
	5-50UL(排枪）
	22460318
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5-50（ul）
	

	
	20240685
	移液器
	0.5-10ul(排枪）
	DE-M22/22G20160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量0.5-10（ul）
	

	
	20240675
	移液器(11道）
	（20-200）μL
	01A1184
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240680
	移液器(12道）
	（10-100）μL
	17H97296
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	

	
	20240661
	移液器(八道）
	（2-20）μL
	C215863817
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	

	
	20240663
	移液器(八道）
	（20-200）μL
	C215864641
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240664
	移液器(八道）
	（0.5-10）μL
	O64857H
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	

	
	20240665
	移液器(八道）
	（0.5-10）μL
	22G20160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	

	
	20240674
	移液器(八道）
	（20-200）μL
	17K22922
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240681
	移液器(八道）
	（10-100）μL
	17J06056
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	

	
	20240655
	移液器(单道）
	(20～200)μL
	21K68277
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240656
	移液器(单道）
	(100～1000)μL
	18J21194
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	

	
	20240658
	移液器(单道）
	(2～20)μL
	21F96160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	

	
	20240659
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	B950731008
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	

	
	20240660
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	B851968111
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240662
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	C212770724
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	

	
	20240666
	移液器(单道）
	（0.1-2.5）μL
	AP72264
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量0.2，1.0，2.5（ul）
	

	
	20240667
	移液器(单道）
	（0.1-2.5）μL
	AP72303
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量0.2，1.0，2.5（ul）
	

	
	20240668
	移液器(单道）
	（5-50）μL
	YM22BAW0019711
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5，25，50（ul）
	

	
	20240669
	移液器(单道）
	（5-50）μL
	YM22BAW0019714
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5，25，50（ul）
	

	
	20240670
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	AP72126
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	

	
	20240671
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	22G15204
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	

	
	20240672
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	21J38413
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准
	

	
	20240673
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	22J67095
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	

	
	20240676
	移液器(单道）
	（1-10）μL
	AP72999
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	

	
	20240677
	移液器(单道）
	（0.5-10）μL
	AP73009
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	

	
	20240678
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	356962040
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量   校准：标称容量100，500，1000（ul）
	

	
	20240679
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	

	
	20240657
	移液器(多单道）
	(10～100)μL
	21K69594
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	

	
	5F504
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	5F506
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F414
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F407
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F404
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F408-2
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	5F205
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	5F514
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F414
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	5F517
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	5F504
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F411
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F407
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F404
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F408-2
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F409
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	4F409
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-01
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-02
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-03
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-04
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-05
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-06
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	WSDJ-07
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	20240653
	室内环境监测传感器
	AM102-470M
	6725E28031560033
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度0-50℃
	

	
	20240654
	室内环境监测传感器
	AM102-470M
	6725E28019110035
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度0-50℃
	

	
	/
	室内环境监测传感器
	/
	AM102-470M
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	24个

	
	/
	温湿度传感器
	/
	EM320-TH-470M
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：

b.湿度校准：
	88个

	
	20210375
	电子恒温水温箱
	SHW21-600
	1706028
	卫检所
	1年
	2025-6-6
	2026-6-5
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	

	
	20210378
	流式细胞仪
	FACSCalibur
	E34297503015
	卫检所
	1年
	2025-10-17
	2026-10-16
	1. 散射光性能（FSC/SSC）2. 荧光性能（核心） 3携带污染率：≤ 0.1%
	

	
	20210379
	洗板机
	PW-812
	A6312023
	卫检所
	1年
	2025-9-5
	2026-9-4
	1加液精度;加液误差

- 加液量 V＞50μL：≤±5%

- 加液量 10＜V≤50μL：≤±10%

- 加液重复性（CV）：≤5%（同条件6次测量）2. 残液量（关键质控）

2平均残液量：≤2μL/孔（临床常用≤1μL/孔）

- 残液均匀性（CV）：≤5%. 3定位/交叉污染
	

	
	20210380
	超低温冰箱
	DW-86L386
	BE037
	卫检所
	1年
	2025-10-13
	2026-10-12
	电压200V+10%；温度：-70--80℃任意调节；绝缘；
	

	
	20210381
	数显混匀仪
	WZR-H6000
	0905012
	卫检所
	1年
	2025-10-30
	2026-10-29
	1. 转速性能（最核心）水平旋转：≤±10%转速重复性（CV）：≤2%2定时示值误差：≤±1%或±5s 3运行平稳性：无跳动、无移位、无异响
	

	
	20210383
	全自动PCR仪(病载仪)
	COBAS TaqMan
	03121453001
	卫检所
	1年
	2025-8-27
	2026-8-26
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。

3.荧光阈值、荧光信号的斜率、荧光信号的背景、荧光信号的稳定性
	

	
	20160238
	全自动免疫印迹仪
	BeeBlot2.0
	1423
	卫检所
	1年
	2025-9-5
	2026-9-4
	1.外观检查

2.密合性检验

3.加液量精准

4强阳性、弱阳性、阴性符合试剂说明书
	

	
	20230468
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE066000N00QHNCCV83Z
	卫检所
	1年
	2025-6-3
	2026-6-2
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	

	
	/
	移液器
	20-200ul
	MA0011399
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	

	
	/
	移液器
	2-20ul
	1249543
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.1μL
	

	
	/
	移液器
	100-1000ul
	YE4A3089
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/0.1μL
	

	
	/
	移液器
	1000-5000ul
	YE3B0743
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(1000-5000)μL/0.1μL


	

	
	/
	指针式温湿度计
	/
	IF-WSDJ-001
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	

	
	20250760
	低速台式离心机
	TD4
	202408060035
	卫检所
	1年
	2025-3-30
	2026-3-29
	1.外观检查

2.密合性检验；3- 低速（≤10000r/min）：±2.5%
	

	
	20250759
	纯水机
	UPR-Ⅱ-10TNZ
	Z24050963KH
	卫检所
	1年
	2025-8-21
	2026-8-20
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	

	
	20270756


	美的医用冷藏箱
	MC-5L956
	511-335Q0908
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准4-8（℃）


	

	
	20250757
	美菱医用冷藏冷冻箱
	YCL-EL450
	ML902789424011L00746
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准-30-8（℃）


	

	
	20250758
	美菱医用冷藏冷冻箱
	YCL-EL450
	ML902789424011L00748
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准-30-8（℃）


	

	
	/
	酶联免疫分析仪
	BK-EL10A
	MBY10A25082370
	卫检所
	1年
	/
	/
	1波长性能（基础）2. 吸光度精度（核心）示值误差：0.2–1.5A 范围内≤±0.03A重复性（CV）：≤0.5%
	新设备

	
	20230501
	风速气象仪
	NK 5000
	2251121
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准：风速、温度、湿度、气压
	

	
	20230502
	风速气象仪
	NK 5000
	2330073
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准：风速、温度、湿度、气压
	

	
	20230523
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400113
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230524
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400124
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230525
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400125
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230526
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400115
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230527
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400118
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230528
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400117
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230529
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400119
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230530
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400123
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230531
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400126
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230532
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400120
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	

	
	20230533
	干式流量计
	EE-35PRO
	100700068
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	1-35L/min
	

	
	20230534
	干式流量计
	EE-25PRO
	100600079
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	5-2010mL/min
	

	
	20230544
	声级计校准器
	AWA6021A
	1022786
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	20-140dB
	

	
	20230545
	声级计校准器
	AWA6021A
	1022789
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	20-140dB
	

	
	20230550
	WBGT指数仪
	GR-2019
	23090525
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准温度20℃，湿度40%、60%、80%
	

	
	20230551
	手传振动测定仪
	AWA5936
	385500
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	10-5000Hz
	

	
	20230554
	便携式气象仪
	JD-BAX12
	23082302WGC
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准
	

	
	20230557
	便携式电化学探头复合气体检测仪
	GASTiger 6000-NA
	G6023011004
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	报警功能、响应时间（硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气、苯、异丁烯）
	

	
	20230558
	便携式电化学探头复合气体检测仪
	GASTiger 6000-NA
	G6023011005
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	报警功能、响应时间（硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气、苯、异丁烯）
	

	
	20250692
	照度计
	TES-1339R
	BHYT-152
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准不同量程档，每档各取4个点（99.99Lux、999.9Lux、9999Lux、99990Lux、999900Lux）
	

	
	20250693
	照度计
	TES-1339R
	BHYT-154
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准不同量程档，每档各取4个点（99.99Lux、999.9Lux、9999Lux、99990Lux、999900Lux）
	

	
	20250694
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3316
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	

	
	20250695
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3317
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	

	
	20250696
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3318
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	

	
	20250697
	数显恒流采样器
	北劳10型（双）
	4235
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.1-2.0L/min
	

	
	20250698
	数显恒流采样器
	北劳10型（双）
	4236
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.1-2.0L/min
	

	
	20250699
	热球式风速仪
	DPF-TH
	E02408E201
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.05-30.00m/s
	

	
	20250700
	防护级χγ剂量率检测仪
	AT1121
	44492
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	

	
	20250701
	屏幕亮度仪
	ST-86LA
	P1907027
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（250.0cd/m2、500.0cd/m2、750.0cd/m2）
	

	
	20250702
	胶片光密度计
	TD-210
	-
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（0.042、0.249、0.685、1.115、1.538、1.958、2.373、2.807、3.234、3.659、3.956等多档）
	

	
	20250703
	密度片
	DV-8
	100254
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	8个级数，0.00,0.04,0.53,1.33,2.21，2.82,3.26,4.12
	

	
	20250704
	α、β表面污染仪
	Como170
	SN：7467
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（α源、β源）
	

	
	20250705
	X射线多功能测量仪
	Piranha657
	CB2-14090442
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定：管电压（50kV、60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、剂量（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、CT剂量（100kV、120kV、150kV）、半值层（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、曝光时间（10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms、2000ms、10000ms、20000ms），乳腺管电压（25kV、28kV、30kV、35kV）和剂量（25kV、28kV、30kV、35kV）
	

	
	20250726
	个人剂量计
	SLT-2013B
	HABB103329
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	

	
	20250727
	个人剂量计
	SLT-2013B
	HABB000374
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	

	
	20250728
	环境级χ、γ剂量率检测仪
	SLT-06C
	DR2023G235
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	

	
	20250729
	热释光剂量测量装置
	RGD-3B
	SSCC20120360
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（非线性响应、变异系数、相对误差、能量响应、量值检验）+校准（Cs-137、N80、N100）
	

	
	20250730
	退火炉
	V型
	SSCC20130311
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	退火温度240℃
	

	
	20250731
	热释光剂量测量装置
	SLT-3200Ⅱ
	SLT301
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（非线性响应、变异系数、相对误差、能量响应、量值检验）+校准（Cs-137、N80、N100）
	

	
	20250732
	热释光退火炉
	SLT-3200Ⅱ
	SLT101
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	退火温度240℃
	

	
	20250733
	便携式中子检测仪
	RJ37-7105HP
	2302480
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（相对固有误差、响应因子、校准因子、重复性、不确定度）
	

	
	20250736
	DAP测量仪
	VacuDAP
	2306215
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（管电压：50kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）
	

	
	20250740
	多功能诊断X射线剂量仪
	NT2100
	23210118
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定：管电压（50kV、60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、剂量（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、CT剂量（100kV、120kV、150kV）、半值层（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、曝光时间（10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms、2000ms、10000ms、20000ms），乳腺管电压（25kV、28kV、30kV、35kV）和剂量（25kV、28kV、30kV、35kV）
	

	
	20250753
	屏幕亮度计
	ST-86LA
	P2405070
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（250.0cd/m2、500.0cd/m2、750.0cd/m2）
	

	
	20250754
	便携式黑白透射密度计
	KODIN-H600(A)
	HB240128
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（0.042、0.249、0.685、1.115、1.538、1.958、2.373、2.807、3.234、3.659、3.956等多档）
	

	
	20250773
	便携式红外线气体分析仪（二氧化碳）
	GXH-3010H
	030109
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.05%-0.5%
	

	
	20250774
	便携式红外线气体分析仪（二氧化碳）
	GXH-3010H
	030145
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.05%-0.5%
	

	
	20250775
	电子皂膜流量计
	SCal  Plus
	KALB-0311
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.3～30L/min
	

	
	20250776
	风速仪
	9565-P-NB+966
	
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.1-10m/s
	

	
	20250777
	激光测距仪（手持测距仪）
	DISTD X310
	1384641114
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	

	
	20250778
	甲醛气体分析仪
	MP170
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.02-1.25mg/m3
	

	
	20250779
	平原型空盒气压表
	DYM3
	05994
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	800-1064hPa
	

	
	20250780
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712336
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	

	
	20250781
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712337
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	

	
	20250782
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712348
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	

	
	20250783
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712350
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	

	
	20250784
	数字温湿度计
	TES-1360A
	170704066
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	温度：0-60℃湿度：0-100%
	

	
	20250785
	双路空气采样器
	SP1500S
	24021901
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	200-800ml/min
	

	
	20250786
	一氧化碳分析仪
	ET-3015F
	24013017
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.5-50.0mg/m3
	

	
	20250787
	一氧化碳分析仪
	ET-3015F
	24015022
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.5-50.0mg/m3
	

	
	20250788
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	

	
	20250789
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	

	
	20250790
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	

	
	20250791
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	

	
	20250792
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211012939
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	

	
	20250793
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211013935
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	

	
	20250794
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211012531
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	

	
	20250795
	便携式余氯检测仪
	M21
	W202400866702K
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.02-2.0mg/L
	

	
	20250796
	便携式余氯检测仪
	M21
	W202400861762K
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.02-2.0mg/L
	

	
	20250797
	便携式多参数水质分析仪
	GM-2100
	G20240500821650LK
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	余氯：低量程0.02-2.0mg/L，高量程0.1-10.0mg/L二氧化氯：0.02-5.50mg/L
	

	
	20250798
	便携式多参数水质分析仪
	GM-2100
	G20240500814011
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	余氯：低量程0.02-2.0mg/L，高量程0.1-10.0mg/L二氧化氯：0.02-5.50mg/L
	

	
	20250799
	热球式风速仪
	DPF-TA
	E02408E200
	公卫所
	1年
	2025/7/1
	2026/03
	0.1-10m/s
	

	
	20250800
	PM10/PM2.5数字可吸入颗粒分析仪
	PM10/PM2.5
	24084419
	公卫所
	1年
	2025/7/17
	2026/03
	PM10：0.001-10mg/m3
PM2.5:0.001-0.5mg/m3
	

	
	20250771
	声级计校准器
	AWA6021
	1023405
	公卫所
	1年
	2025/5/22
	2026/03
	30-120dB
	

	
	20250772
	声级计校准器
	AWA6021
	1026146
	公卫所
	1年
	2025/5/22
	2026/03
	30-120dB
	

	
	20230535
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394172
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	

	
	20230536
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394173
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	

	
	20230537
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394174
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	

	
	20230538
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394175
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	

	
	20230539
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394171
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	


