黄石市疾病预防控制中心质量记录                                                                                                           HSCDC/QD1101-2023
设备检定/校准
计划表                                                                                                                                 第7版 

设备检定/校准计划表

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号/规格
	出厂编号
	使用部门
	检定周期
	上次检定时间
	计划检定时间
	检定参数、关键量值、量程
	备注

	
	B00A320241226000047
	无线温度压力检测系统
	EBI12-T
	19716222/19716238/19716258/19716260/19716266/19719400
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	除了1971940探头分别校准温度和压力外，其他5个探头校准温度。温度测定范围：-20~150℃，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.01℃；压力精度：1000Pa，压力分辨率：100Pa，压力范围：100~400000Pa。
	校准

	
	B00A320241226000049
	空气浮游微生物采样器
	ZR-2052型
	205280010548
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	校准流量
	校准

	
	B00A320241226000048
	空气浮游微生物采样器
	ZR-2052型
	205230001442
	病媒生物防制所
	1年
	2025.8
	2026.8
	校准流量
	校准

	
	20260005
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260006
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260007
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260008
	百分之一天平（500g）
	500g
	ZMC502
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260009
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260010
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260011
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20260012
	百分之一天平（1000g）
	1000g
	ZMC1002
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	天平偏载误差、天平重复性、

天平示值误差
	校准

	
	20170301
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪
	7900
	JP17251898
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观以及一般性检查、分辨力、信噪比、电离模式、电离模式、质量准确性、峰面积重复性、保留时间重复性
	校准

	
	20170299
	液相色谱-三重四级杆串联质谱仪
	XEVO TQD
	QCA 1511
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观以及一般性检查、分辨力、信噪比

3.1电离模式: ESI+

3.2电离模式: ESI-

4质量准确性

5峰面积重复性

6保留时间重复性
	校准

	
	20220391
	流动注射分析仪（氨氮 ）
	BDFIA-8000
	8000300920031801
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	校准

	
	20220391
	流动注射分析仪（酚 ）
	BDFIA-8000
	8000300320010903
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	校准

	
	20220391
	流动注射分析仪（氰）
	BDFIA-8000
	8000300620030903
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	校准

	
	20220391
	流动注射分析仪（阴离子合成洗涤剂 ）
	BDFIA-8000
	8000210419010400
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查、测量线性、检出限、 测量重复性
	校准

	
	20230562
	直接测汞仪（测汞仪）
	鲁美科斯RA-915
	#230065
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	外观及一般性检查

计量特性校准 、 线性误差、 检测限、 重复性
	校准

	
	20230413
	PCR扩增仪（实时、荧光）
	96R
	TL22R220416160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）、2.温度升降温速率：a:平均升温速率；

b.平均降温速率。
	校准

	
	20230414
	PCR扩增仪（实时、荧光）
	96R
	TL22R220415917
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	同上
	校准

	
	20230415
	PCR扩增仪（实时荧光）
	96R
	TL22R221414373
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	同上
	校准

	
	20230408
	罗氏PCR仪
	LightCycler®96
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。

3.荧光阈值、荧光信号的斜率、荧光信号的背景、荧光信号的稳定性
	校准

	
	20210356
	实时荧光定量PCR扩增仪
	Q5
	272523331
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。
	校准

	
	20170302
	数字式微电脑全自动孵化机
	FT-QF3
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

1.设定值:36℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度；

2.设定值:60℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度；
	校准

	
	20160278
	恒温水浴箱
	WD20AA2Y
	2K12400323
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	校准

	
	/
	恒温水浴箱
	/
	2K1240323
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	校准

	
	20160278
	恒温水浴箱
	WD20AA2Y
	2K12400323
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	校准点温度设定:30℃

温度偏差、温度波动度
	校准

	
	20260004
	恒温水浴箱
	HLC-0510
	/
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	校准

	
	20240636
	医用二氧化碳培养箱
	BJPX-C80S
	BJPXC80S240100002B
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	校准

	
	20240635
	医用二氧化碳培养箱
	BJPX-C80S
	BJPXC80S240100003B
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

设定值:30℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9，校准参数上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	校准

	
	20170308
	CO2培养箱
	HYC-290
	0709XT0434
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

a：设定值:37℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9。

b:校准参数、上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	校准

	
	20110207
	CO2培养箱
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度（20-25℃）、湿度（40-70%）
	校准

	
	20180341
	恒温培养摇床培养箱
	THZ-100
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	工作空间温度校准：

a：设定值:37℃，观测点1、2、3、4、5、6、7、8、9。

b:校准参数、上偏差、下偏差、均匀度、波动度。
	校准

	
	20160253
	三孔水浴锅
	DK-8D
	106134
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	校准

	
	20160253
	水浴槽
	SW22
	10282130
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	校准

	
	20090173
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	0591
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度设定:105.00C

上偏差/℃下偏差/℃

波动度/℃

校准结果不确定度
	校准

	
	20090174
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	0588
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:105.00C

上偏差/℃下偏差/℃

波动度/℃

校准结果不确定度
	校准

	
	20090162
	干烤灭菌器
	SFG-01B
	584
	卫检所
	1年
	/
	/
	RT+10℃至300℃
	校准

	
	20230561
	马弗炉
	泰斯特MFLC-8/14
	2308016
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:300.00、850.00℃

温度偏差、温度波动度
	校准

	
	20260013
	箱式电阻炉
	SX-4-100Ⅱ
	2307071
	卫检所
	1年
	2025.12
	2026.12
	温度设定:300.00、850.00℃

温度偏差、温度波动度
	校准

	
	20210376
	高压立式灭菌器
	MOST-L
	2019F560
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	检定

	
	20210354
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	检定

	
	20210360
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	J3120108
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	检定

	
	20210363
	压力蒸汽灭菌器
	SQ810C
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	检定

	
	20210367
	压力蒸汽灭菌器
	SQ510C
	J3130020
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观及功能性检查；

2.温度及压力校准：

a.设定值：121℃，20min;

b.项目：温度偏差、温度均匀度、温度波动度、压力示值误差。
	检定

	
	20240567
	纯水机
	ULUP-I-20TE2
	/
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	校准

	
	20220390
	超纯水器
	GWB-1E
	30-1105-01-0032
	卫检所
	1年
	/
	2026.4
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	校准

	
	20070153
	生物安全柜
	热电THERMO
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20010038
	生物安全柜
	HS-18CHSPI
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230465
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCJQA2
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230467
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCWAYN
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230466
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BE0GG500000QHP3EMFZE
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20180310
	生物安全柜
	Nuair543-500S
	30625091317
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230469
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000NOOQHNCCVGZO
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230462
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BEOGG500000QHP3EQ2A9
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230461
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCBU8G
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230459
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCU0S2
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230460
	生物安全柜
	HR1800-ⅡA2E
	BE0GG500000QHP3EVJTL
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230458
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE0GG000N00QHNCCJACR
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230456
	生物安全柜
	HR30-ⅡA2
	BE0FW001T00QHN1CJGCH
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230441
	生物安全柜（A2双）
	AC2-658-CN
	2022-T15669
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	20230470
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	校准

	
	20230463
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100NOOQHP37
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	校准

	
	20230464
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	校准

	
	20230457
	洁净工作台
	HCB-1300V
	BE0GQ100N00QHP38
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速、a.平均风速b.不均匀度、2.进风风速、3.空气洁净度

4.噪声、5.照度、6.振动幅值
	校准

	
	20230440
	超净工作台
	OptiClean1300
	221213537
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.风速

a.平均风速b.不均匀度

2.进风风速

3.空气洁净度

4.噪声

5.照度

6.振动幅值
	校准

	
	20240689
	移液器
	(20-200)μL/0.1μL
	21B23044
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	校准

	
	20240691
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50538
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	校准

	
	20240685
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	18H91270
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	校准

	
	20240686
	移液器
	(2-20)μL/0.01μL
	21F9658
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.01μL
	校准

	
	20240687
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	21K69586
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	校准

	
	20240688
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50503
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	校准

	
	20260018
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	18H91270
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	校准

	
	20260019
	移液器
	(2-20)μL/0.01μL
	21F9658
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.01μL
	校准

	
	20260020
	移液器
	(10-100)μL/0.1μL
	21K69586
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(10-100)μL/0.1μL
	校准

	
	20260021
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50503
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	校准

	
	20260022
	移液器
	(20-200)μL/0.1μL
	21B23044
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	校准

	
	20260023
	移液器
	(100-1000)μL/1μL
	21J50538
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/1μL
	校准

	
	20240683
	移液器
	2-20ul(排枪）
	Rainin
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2-20（ul）
	校准

	
	20240684
	移液器
	5-50UL(排枪）
	22460318
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5-50（ul）
	校准

	
	20240685
	移液器
	0.5-10ul(排枪）
	DE-M22/22G20160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量0.5-10（ul）
	校准

	
	20240675
	移液器(11道）
	（20-200）μL
	01A1184
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240680
	移液器(12道）
	（10-100）μL
	17H97296
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	校准

	
	20240661
	移液器(八道）
	（2-20）μL
	C215863817
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	校准

	
	20240663
	移液器(八道）
	（20-200）μL
	C215864641
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240664
	移液器(八道）
	（0.5-10）μL
	O64857H
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	校准

	
	20240665
	移液器(八道）
	（0.5-10）μL
	22G20160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	校准

	
	20240674
	移液器(八道）
	（20-200）μL
	17K22922
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240681
	移液器(八道）
	（10-100）μL
	17J06056
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	校准

	
	20240655
	移液器(单道）
	(20～200)μL
	21K68277
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240656
	移液器(单道）
	(100～1000)μL
	18J21194
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	校准

	
	20240658
	移液器(单道）
	(2～20)μL
	21F96160
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	校准

	
	20240659
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	B950731008
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	校准

	
	20240660
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	B851968111
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240662
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	C212770724
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	校准

	
	20240666
	移液器(单道）
	（0.1-2.5）μL
	AP72264
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量0.2，1.0，2.5（ul）
	校准

	
	20240667
	移液器(单道）
	（0.1-2.5）μL
	AP72303
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量0.2，1.0，2.5（ul）
	校准

	
	20240668
	移液器(单道）
	（5-50）μL
	YM22BAW0019711
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5，25，50（ul）
	校准

	
	20240669
	移液器(单道）
	（5-50）μL
	YM22BAW0019714
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量5，25，50（ul）
	校准

	
	20240670
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	AP72126
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量2，10，20（ul）
	校准

	
	20240671
	移液器(单道）
	（2-20）μL
	22G15204
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：标称容量20，100，200（ul）
	校准

	
	20240672
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	21J38413
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准
	校准

	
	20240673
	移液器(单道）
	（20-200）μL
	22J67095
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	校准

	
	20240676
	移液器(单道）
	（1-10）μL
	AP72999
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	校准

	
	20240677
	移液器(单道）
	（0.5-10）μL
	AP73009
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量校准：标称容量1，5，10（ul）
	校准

	
	20240678
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	356962040
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查2.容量   校准：标称容量100，500，1000（ul）
	校准

	
	20240679
	移液器(单道）
	（100-1000）μL
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量100，500，1000（ul）
	校准

	
	20240657
	移液器(多单道）
	(10～100)μL
	21K69594
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检查

2.容量校准：标称容量10，50，100（ul）
	校准

	
	5F504
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	5F506
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F414
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F407
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F404
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F408-2
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	5F205
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	5F514
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F414
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	5F517
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	5F504
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F411
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F407
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F404
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F408-1
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F412
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F408-2
	数显温湿度计
	JR912
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F409
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	4F409
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-01
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-02
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-03
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-04
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-05
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-06
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	WSDJ-07
	温湿度计
	/
	/
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	20240653
	室内环境监测传感器
	AM102-470M
	6725E28031560033
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度0-50℃
	校准

	
	20240654
	室内环境监测传感器
	AM102-470M
	6725E28019110035
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	温度0-50℃
	校准

	
	/
	室内环境监测传感器
	/
	AM102-470M
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	24个（校准）

	
	/
	温湿度传感器
	/
	EM320-TH-470M
	卫检所
	1年
	2025.10
	2026.10
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：

b.湿度校准：
	88个（校准）

	
	20210375
	电子恒温水温箱
	SHW21-600
	1706028
	卫检所
	1年
	2025-6-6
	2026-6-5
	电压200V+10%；温度：室温100℃范围内任意调节
	校准

	
	20210378
	流式细胞仪
	FACSCalibur
	E34297503015
	卫检所
	1年
	2025-10-17
	2026-10-16
	1. 散射光性能（FSC/SSC）2. 荧光性能（核心） 3携带污染率：≤ 0.1%
	校准

	
	20210379
	洗板机
	PW-812
	A6312023
	卫检所
	1年
	2025-9-5
	2026-9-4
	1加液精度;加液误差

- 加液量 V＞50μL：≤±5%

- 加液量 10＜V≤50μL：≤±10%

- 加液重复性（CV）：≤5%（同条件6次测量）2. 残液量（关键质控）

2平均残液量：≤2μL/孔（临床常用≤1μL/孔）

- 残液均匀性（CV）：≤5%. 3定位/交叉污染
	校准

	
	20210380
	超低温冰箱
	DW-86L386
	BE037
	卫检所
	1年
	2025-10-13
	2026-10-12
	电压200V+10%；温度：-70--80℃任意调节；绝缘；
	校准

	
	20210381
	数显混匀仪
	WZR-H6000
	0905012
	卫检所
	1年
	2025-10-30
	2026-10-29
	1. 转速性能（最核心）水平旋转：≤±10%转速重复性（CV）：≤2%2定时示值误差：≤±1%或±5s 3运行平稳性：无跳动、无移位、无异响
	校准

	
	20210383
	全自动PCR仪(病载仪)
	COBAS TaqMan
	03121453001
	卫检所
	1年
	2025-8-27
	2026-8-26
	1.温度示值误差与均匀度：

设定温度：30/50/60/70/90/95（℃）

2.温度升降温速率：

a:平均升温速率；

b.平均降温速率。

3.荧光阈值、荧光信号的斜率、荧光信号的背景、荧光信号的稳定性
	校准

	
	20160238
	全自动免疫印迹仪
	BeeBlot2.0
	1423
	卫检所
	1年
	2025-9-5
	2026-9-4
	1.外观检查

2.密合性检验

3.加液量精准

4强阳性、弱阳性、阴性符合试剂说明书
	校准

	
	20230468
	生物安全柜
	HR1500-ⅡA2
	BE066000N00QHNCCV83Z
	卫检所
	1年
	2025-6-3
	2026-6-2
	1.噪声水平

2.光照度

3.气流风速与方向

a.垂直气流风速

b.工作窗口气流风速

c.工作窗口气流方向

4.高效过滤器（PAO）的严密检漏
	校准

	
	/
	移液器
	20-200ul
	MA0011399
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(20-200)μL/0.1μL
	校准

	
	/
	移液器
	2-20ul
	1249543
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(2-20)μL/0.1μL
	校准

	
	/
	移液器
	100-1000ul
	YE4A3089
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(100-1000)μL/0.1μL
	校准

	
	/
	移液器
	1000-5000ul
	YE3B0743
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检查

2.密合性检验

3.容量校准：(1000-5000)μL/0.1μL


	校准

	
	/
	指针式温湿度计
	/
	IF-WSDJ-001
	卫检所
	1年
	2025-7-30
	2026-7-29
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准：15/20/30（℃）

b.湿度校准：40/60/80（%RH）
	校准

	
	20250760
	低速台式离心机
	TD4
	202408060035
	卫检所
	1年
	2025-3-30
	2026-3-29
	1.外观检查

2.密合性检验；3- 低速（≤10000r/min）：±2.5%
	校准

	
	20250759
	纯水机
	UPR-Ⅱ-10TNZ
	Z24050963KH
	卫检所
	1年
	2025-8-21
	2026-8-20
	原水TSD值：213ppm

RO纯水TSD值：3ppm

UP超纯水电阻率：18.25MΩ.cm
	校准

	
	20270756


	美的医用冷藏箱
	MC-5L956
	511-335Q0908
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准4-8（℃）


	校准

	
	20250757
	美菱医用冷藏冷冻箱
	YCL-EL450
	ML902789424011L00746
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准-30-8（℃）


	校准

	
	20250758
	美菱医用冷藏冷冻箱
	YCL-EL450
	ML902789424011L00748
	卫检所
	1年
	2026-1-1
	2026-12-31
	1.外观检测；

2.示值误差校准：

a.温度校准-30-8（℃）


	校准

	
	20230501
	风速气象仪
	NK 5000
	2251121
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准：风速、温度、湿度、气压
	校准

	
	20230502
	风速气象仪
	NK 5000
	2330073
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准：风速、温度、湿度、气压
	校准

	
	20230523
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400113
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230524
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400124
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230525
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400125
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230526
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400115
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230527
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400118
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230528
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400117
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230529
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400119
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230530
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400123
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230531
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400126
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230532
	粉尘采样器
	CCZ30
	20400120
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	2.0-20.0L/min
	检定

	
	20230533
	干式流量计
	EE-35PRO
	100700068
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	1-35L/min
	校准

	
	20230534
	干式流量计
	EE-25PRO
	100600079
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	5-2010mL/min
	校准

	
	20230544
	声级计校准器
	AWA6021A
	1022786
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	20-140dB
	检定

	
	20230545
	声级计校准器
	AWA6021A
	1022789
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	20-140dB
	检定

	
	20230550
	WBGT指数仪
	GR-2019
	23090525
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准温度20℃，湿度40%、60%、80%
	校准

	
	20230551
	手传振动测定仪
	AWA5936
	385500
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	10-5000Hz
	校准

	
	20230554
	便携式气象仪
	JD-BAX12
	23082302WGC
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准
	校准

	
	20230557
	便携式电化学探头复合气体检测仪
	GASTiger 6000-NA
	G6023011004
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	报警功能、响应时间（硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气、苯、异丁烯）
	校准

	
	20230558
	便携式电化学探头复合气体检测仪
	GASTiger 6000-NA
	G6023011005
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	报警功能、响应时间（硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气、苯、异丁烯）
	校准

	
	20250692
	照度计
	TES-1339R
	BHYT-152
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准不同量程档，每档各取4个点（99.99Lux、999.9Lux、9999Lux、99990Lux、999900Lux）
	校准

	
	20250693
	照度计
	TES-1339R
	BHYT-154
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准不同量程档，每档各取4个点（99.99Lux、999.9Lux、9999Lux、99990Lux、999900Lux）
	校准

	
	20250694
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3316
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	检定

	
	20250695
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3317
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	检定

	
	20250696
	恒流粉尘采样器
	北劳20型（双）
	3318
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	3.0-30.0L/min
	检定

	
	20250697
	数显恒流采样器
	北劳10型（双）
	4235
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.1-2.0L/min
	检定

	
	20250698
	数显恒流采样器
	北劳10型（双）
	4236
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.1-2.0L/min
	检定

	
	20250699
	热球式风速仪
	DPF-TH
	E02408E201
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	0.05-30.00m/s
	校准

	
	20250700
	防护级χγ剂量率检测仪
	AT1121
	44492
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	检定

	
	20250701
	屏幕亮度仪
	ST-86LA
	P1907027
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（250.0cd/m2、500.0cd/m2、750.0cd/m2）
	校准

	
	20250702
	胶片光密度计
	TD-210
	-
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（0.042、0.249、0.685、1.115、1.538、1.958、2.373、2.807、3.234、3.659、3.956等多档）
	校准

	
	20250703
	密度片
	DV-8
	100254
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	8个级数，0.00,0.04,0.53,1.33,2.21，2.82,3.26,4.12
	校准

	
	20250704
	α、β表面污染仪
	Como170
	SN：7467
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（α源、β源）
	检定

	
	20250705
	X射线多功能测量仪
	Piranha657
	CB2-14090442
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定：管电压（50kV、60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、剂量（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、CT剂量（100kV、120kV、150kV）、半值层（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、曝光时间（10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms、2000ms、10000ms、20000ms），乳腺管电压（25kV、28kV、30kV、35kV）和剂量（25kV、28kV、30kV、35kV）
	检定

	
	20250726
	个人剂量计
	SLT-2013B
	HABB103329
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	检定

	
	20250727
	个人剂量计
	SLT-2013B
	HABB000374
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	检定

	
	20250728
	环境级χ、γ剂量率检测仪
	SLT-06C
	DR2023G235
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（Cs-137、Co-60、60kV、80kV、100kV、120kV、150kV、200kV、250kV）
	检定

	
	20250729
	热释光剂量测量装置
	RGD-3B
	SSCC20120360
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（非线性响应、变异系数、相对误差、能量响应、量值检验）+校准（Cs-137、N80、N100）
	检定

	
	20250730
	退火炉
	V型
	SSCC20130311
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	退火温度240℃
	校准

	
	20250731
	热释光剂量测量装置
	SLT-3200Ⅱ
	SLT301
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（非线性响应、变异系数、相对误差、能量响应、量值检验）+校准（Cs-137、N80、N100）
	检定

	
	20250732
	热释光退火炉
	SLT-3200Ⅱ
	SLT101
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	退火温度240℃
	校准

	
	20250733
	便携式中子检测仪
	RJ37-7105HP
	2302480
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定（相对固有误差、响应因子、校准因子、重复性、不确定度）
	检定

	
	20250736
	DAP测量仪
	VacuDAP
	2306215
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（管电压：50kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）
	检定

	
	20250740
	多功能诊断X射线剂量仪
	NT2100
	23210118
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	检定：管电压（50kV、60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、剂量（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、CT剂量（100kV、120kV、150kV）、半值层（60kV、70kV、80kV、100kV、120kV、150kV）、曝光时间（10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms、2000ms、10000ms、20000ms），乳腺管电压（25kV、28kV、30kV、35kV）和剂量（25kV、28kV、30kV、35kV）
	检定

	
	20250753
	屏幕亮度计
	ST-86LA
	P2405070
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（250.0cd/m2、500.0cd/m2、750.0cd/m2）
	校准

	
	20250754
	便携式黑白透射密度计
	KODIN-H600(A)
	HB240128
	职防所
	1年
	2025.6.16
	2026.6.16
	校准（0.042、0.249、0.685、1.115、1.538、1.958、2.373、2.807、3.234、3.659、3.956等多档）
	校准

	
	20250773
	便携式红外线气体分析仪（二氧化碳）
	GXH-3010H
	030109
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.05%-0.5%
	检定

	
	20250774
	便携式红外线气体分析仪（二氧化碳）
	GXH-3010H
	030145
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.05%-0.5%
	检定

	
	20250775
	电子皂膜流量计
	SCal  Plus
	KALB-0311
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.3～30L/min
	校准

	
	20250776
	风速仪
	9565-P-NB+966
	
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.1-10m/s
	检定

	
	20250777
	激光测距仪（手持测距仪）
	DISTD X310
	1384641114
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	检定

	
	20250778
	甲醛气体分析仪
	MP170
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.02-1.25mg/m3
	检定

	
	20250779
	平原型空盒气压表
	DYM3
	05994
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	800-1064hPa
	检定

	
	20250780
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712336
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	检定

	
	20250781
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712337
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	检定

	
	20250782
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712348
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	检定

	
	20250783
	手持式激光测距仪
	ILDM-150H
	220712350
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.05-150m
	检定

	
	20250784
	数字温湿度计
	TES-1360A
	170704066
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	温度：0-60℃湿度：0-100%
	检定

	
	20250785
	双路空气采样器
	SP1500S
	24021901
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	200-800ml/min
	检定

	
	20250786
	一氧化碳分析仪
	ET-3015F
	24013017
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.5-50.0mg/m3
	检定

	
	20250787
	一氧化碳分析仪
	ET-3015F
	24015022
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.5-50.0mg/m3
	检定

	
	20250788
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	检定

	
	20250789
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	检定

	
	20250790
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	检定

	
	20250791
	照度计
	TES-1339R
	/
	公卫所
	1年
	2025/6/24
	2026/03
	0.01-999900Lux
	检定

	
	20250792
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211012939
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	检定

	
	20250793
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211013935
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	检定

	
	20250794
	智能空气微生物采样器
	ZR2002
	200211012531
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0-50L/min
	检定

	
	20250795
	便携式余氯检测仪
	M21
	W202400866702K
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.02-2.0mg/L
	检定

	
	20250796
	便携式余氯检测仪
	M21
	W202400861762K
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	0.02-2.0mg/L
	检定

	
	20250797
	便携式多参数水质分析仪
	GM-2100
	G20240500821650LK
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	余氯：低量程0.02-2.0mg/L，高量程0.1-10.0mg/L二氧化氯：0.02-5.50mg/L
	检定

	
	20250798
	便携式多参数水质分析仪
	GM-2100
	G20240500814011
	公卫所
	1年
	2025/6/18
	2026/03
	余氯：低量程0.02-2.0mg/L，高量程0.1-10.0mg/L二氧化氯：0.02-5.50mg/L
	检定

	
	20250799
	热球式风速仪
	DPF-TA
	E02408E200
	公卫所
	1年
	2025/7/1
	2026/03
	0.1-10m/s
	检定

	
	20250800
	PM10/PM2.5数字可吸入颗粒分析仪
	PM10/PM2.5
	24084419
	公卫所
	1年
	2025/7/17
	2026/03
	PM10：0.001-10mg/m3
PM2.5:0.001-0.5mg/m3
	检定

	
	20250771
	声级计校准器
	AWA6021
	1023405
	公卫所
	1年
	2025/5/22
	2026/03
	30-120dB
	检定

	
	20250772
	声级计校准器
	AWA6021
	1026146
	公卫所
	1年
	2025/5/22
	2026/03
	30-120dB
	检定

	
	20230535
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394172
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	检定

	
	20230536
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394173
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	检定

	
	20230537
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394174
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	检定

	
	20230538
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394175
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	检定

	
	20230539
	个体噪声剂量计
	AWA5912
	394171
	职防所
	1年
	2025.4.28
	2026.4.28
	60-140dB
	检定

	
	/
	酶联免疫分析仪
	BK-EL10A
	MBY10A25082370
	卫检所
	1年
	/
	/
	1波长性能（基础）2. 吸光度精度（核心）示值误差：0.2–1.5A 范围内≤±0.03A重复性（CV）：≤0.5%
	校准

	
	20180325
	液相色谱-原子荧光联用仪
	LC-AFS9700
	2181221
	卫检所
	1年
	2025.4
	2026.4
	仪器外观、检测限、测量重复性、测量线性
	校准


